| ## Hospital de São Sebastião |  |  |  |  |  |  |  | N.º / Revisão – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data – |  |
| Tipo de documento: Procedimento |  |  |  |  |  |  |  | Previsão revisão – |  |
| Nome: Uso da Sonda Nasogástrica Polifuncional Nutrivent TM para monitorização da pressão esofágica no SMIP |  |  |  |  |  |  |  | Página 1 de 3 |  |
| Palavras-chave | Balão esofágico |  |  | Ventilação Mecânica |  |  |  |  |  |
| Elaborado por |  |  | Aprovado por ___/___/_____ |  |  |  | Doc. Revogados ___/___/_____ |  |  |

- Âmbito

O presente procedimento descreve um conjunto de intervenções destinadas a garantir a correta introdução, montagem e manutenção da Sonda Nasogástrica Polifuncional Nutrivent TM, para monitorização da pressão esofágica no Serviço de Medicina Intensiva Polivalente (SMIP) do Centro Hospitalar de Entre o Douro e o Vouga (CHEDV).

O papel do enfermeiro inicia-se com a montagem do sistema e colocação da sonda nasogástrica e continua com o a colaboração no processo de medição da pressão esofágica.

- Objetivo

- Uniformizar procedimentos nos cuidados de enfermagem prestados ao doente

- Facilitar a integração de novos Enfermeiros e Médicos

- Referências

- Arnal, J. Novotni, D. (2017). Transpulmonary pressure measurement. Benefit of measuring transpulmonary pressure in mechanically ventilated patients. Hamilton Medical AG.

- Mauri, T., Yoshida, T., Bellani, G. et al. Esophageal and transpulmonary pressure in the clinical setting: meaning, usefulness and perspectives. Intensive Care Med 42, 1360–1373 (2016).

- Fernandes, C.R. (2006). A Importância da Pressão Pleural na Avaliação da Mecânica Respiratória. Revista Brasileira de Anestesiologia. Vol. 56, No 3.

- Grieco, D.L. Chen, L. Brochard L. (2017). Transpulmonary pressure: importance and    limits. Ann Transl Med. 2017 Jul;5(14):285.

- Fish E, Novack V, Banner-Goodspeed VM, et al The Esophageal Pressure-Guided Ventilation 2 (EPVent2) trial protocol: a multicentre, randomised clinical trial of mechanical ventilation guided by transpulmonary Pressure BMJ Open 2014;

- Talmor D, Sarge T, Malhotra A, et al Mechanical Ventilation Guided by Esophageal Pressure in Acute Lung Injury. N Engl J Med. 2008 November 13; 359(20).

- Dostal, P.; Dostalova, V. Practical Aspects of Esophageal Pressure Monitoring in Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. J. Pers. Med. 2023, 13, 136.

- Sidam Group Biomedical Solutions. Sonda Nasogástrica Polifuncional Nutrivent TM.

- Garnero, A; Arnal, J; 10 Expert Tips. Esophageal Pressure Measurement in ARDS patients. Hamilton Medical. July 2015

- Descrição

4.1 - Material para introdução de sonda nasogástrica e avaliação da pressão esofágica

- Sonda Nasogástrica Polifuncional NutriventTM

- Guia metálico para inserção da sonda

- Seringa 10 mL

- Linha com torneira de 3 vias

- Sistema transdutor de pressão invasiva

- Manga de pressão

- Saco de 500 mL de cloreto de sódio 0.9%

- Par de luvas e avental

- Seringa de 50 mL

- Adesivo para fixação

- Tampa para sonda

Conteúdo da caixa

4.2 Colocação da Sonda Nasogástrica Polifuncional Nutrivent TM

A colocação da sonda nasogástrica polifuncional Nutrivent™ é da responsabilidade do enfermeiro de serviço, que se deve certificar da sua correta localização e funcionamento antes de iniciar a medição da pressão esofágica.

A técnica de colocação e calibração da sonda Nutrivent™, encontra-se descrita em seguida:

1)Coloque o paciente na posição de decúbito dorsal ou semi-fowler;

2)Lubrifique a guia metálica abundantemente com o gel lubrificante e insira-a dentro da sonda NutriVent™ até à extremidade distal.

3)Lubrifique a sonda NutriVent™ na extremidade distal.

4) Insira a sonda NutriVent™ na cavidade nasal ou oral, e faça-a avançar no esófago até ao estômago até atingir uma profundidade de 40-42 cm (distância entre a narina, o lóbulo da orelha e apêndice xifóide ou altura do paciente (em cm) x 0.288 em cm).

5) Extraia delicadamente a guia metálica.

6) Confirmar correto posicionamento da sonda nasogástrica no estômago.

7) Fixe a sonda NutriVent™ ao nariz com o adesivo.

4.2  Montagem e Preparação do Circuito

A montagem e preparação do circuito inicia-se com a montagem do sistema transdutor de pressão invasiva e insuflação da manga de pressão.

- Utilizar linha de pressão invasiva azul (PVC).

- Não preencher o circuito com soro fisiológico. Mantém transdutor de pressão em ar.

- Conecte o prolongador com a torneira de 3 vias ao transdutor de pressão equipado com o luer-lock, estando a torneira direcionada para o transdutor. Conecte a ponta oposta à sonda.

- Ligue o transdutor de pressão ao monitor através do cabo específico.

- Coloque o transdutor de pressão em ar rodando devidamente a torneira de três vias e efetue o procedimento zero no monitor.

- Com a seringa fornecida, extraia todo o ar do balão e, em seguida, insufle um volume de ar de 4 ml. No fim, feche a torneira de três vias, ligando o transdutor de pressão à linha de pressão para medir.

- Verifique a curva e o valor da pressão esofágica no parâmetro designado por PVC no monitor.

- Segue-se a medição da Pressão Esofágica, que deve ser realizada durante uma pausa expiratória. Apartir do valor obtido, calcula-se a pressão transpulmonar pela subtração entre a pressão das vias aéreas e a pressão esofágica.

- No final do procedimento, desinsuflar balão e trocar o sistema de transdutor de pressão invasiva (a discutir melhor estratégio em grupo).

4.4 – Precauções e cuidados de Enfermagem

- Registar data de inserção da sonda nasogástrica.

- Tipo de material.

- Local anatómico de colocação.

- Registar tipo de sonda nasogástrica em observações.

- Monitorização de conteúdo gástrico (reintroduzido e rejeitado).

- Trocar sistema de administração de nutrição 1 vez por dia.

- Vigiar conteúdo gástrico.

- Executar lavagem da sonda após administração de fármacos.

- Registar intercorrências.

- Agendar troca de sonda nasogástrica ao fim de 30 dias, de acordo com as indicações de durabilidade do fabricante.

- Verificação no turno da manhã que o balão da sonda nasogástrica polifuncional se encontra desinsuflado, caso não esteja a ser utilizado para medições.

5. Destinatários

Este documento destina-se a todos os Enfermeiros e Médicos da SMIP do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga.